## Slide 1: Espectroscopía gamma IEEE-NPSS School on Nuclear Instrumentation and Applications for Society 3-5 diciembre 2025, Ciudad de México
Dr. Héctor Alva Sánchez
halva@fisica.unam.mx
Instituto de Física, UNAM

## Slide 2: Detectores en Medicina Nuclear
Detectores medicina nuclear:
Contar el número de eventos detectados
Determinar la posición de interacción: imágenes
Indicar de qué energía son: espectroscopía gamma
PET/CT
SPECT

## Slide 3: Detectores en Medicina Nuclear
Formados por cristales centelladores inorgánicos acoplados a fotodetectores (PMTs y SiPM)
Detección de gammas de 140.5 keV (99mTc), fotones de aniquilación de 511 keV
 y Z alto para favorecer el efecto fotoeléctrico
Luminosidad alta y tiempo de decaimiento de centelleo cortos – importante para detección en coincidencia

## Slide 4: Centelladores
Son materiales que brillan después de la interacción de la radiación ionizante
El método más antiguo para detectar radiación y partículas
  Orgánicos – el centelleo es una propiedad de las moléculas, no importa la forma química (sólido, líquido, gas): partículas (neutrones, muones)
  Inorgánicos – Cristales con impurezas (activadores)
Plásticos centelladores
BGO

## Slide 5: Cristales centelladores
Son materiales que brillan después de la interacción de la radiación ionizante
La luz generalmente se emite en un espectro continuo: desde UV hasta el visible
La luz se emite debido a la recombinación de los electrones (liberados durante la ionización) con centros de recombinación o luminiscentes (impurezas en el cristal: Tl, Cs)
Los centros de recombinación tienen una vida media de 20-500 ns
Espectro de emisión
NaI:Tl

## Slide 6: Elección de un cristal centellador
Eficiencia para detectar la radiación
  Composición elemental – número atómico efectivo alto para favorecer efecto fotoeléctrico
  Densidad física alta
Luminosidad (brillo) alto y proporcionalidad
Espectro de emisión (longitud de onda) e índice de refracción – acoplamiento con fotodetectores
Tiempo de decaimiento corto (tasas de conteo altas y detección en coincidencia)
Higroscópico, costo, tamaño, etc.
NaI:Tl

## Slide 7: Detectores de centelleo
No toda la energía de la radiación incidente se convierte en luz de centelleo: disipación como vibraciones y finalmente en calor
En muchos centelladores el número de fotones emitidos durante el centelleo es proporcional a la energía depositada por la radiación ionizante
Se producen de 100s a 1000s de fotones de centelleo por cada gamma que interactúa
LuAG:Ce

## Slide 8: Propiedades físicas de cristales centelladores

## Slide 9: ¿Qué es la espectroscopía gamma?
Un espectro en energía es un histograma de amplitudes de pulsos de un detector
Entre mayor es la energía depositada, mayor es la amplitud del pulso (más luz)
¡Los detectores se tienen que calibrar!
Un buen detector distingue “correctamente” la energía depositada por la radiación incidente

## Slide 10: ¿Por qué es importante la espectroscopía gamma?
Conocer la energía de los fotones detectados permite seleccionar (discriminar) a los eventos con base en la energía depositada
Permite eliminar a los fotones dispersados (en el paciente, en el gantry, en los detectores)
Ventanas en energía
Los fotones dispersados: interacción por efecto Compton – cambio de dirección y de energía

## Slide 11: Espectros en energía
Intensidad
E
hν
Detector ideal
Interacciones:
Fotoeléctrico
Dispersión Compton

## Slide 12: Espectros en energía
Detector ideal
Interacciones:
Fotoeléctrico
Dispersión Compton
Intensidad
E
hν
hν’

## Slide 13: Espectros en energía
Detector ideal
Intensidad
E
hν
Detector real
Interacciones:
Fotoeléctrico
Dispersión Compton
Respuesta en energía del detector:
¡Resolución en energía!
hν’
Interacciones:
Fotoeléctrico
Dispersión Compton

## Slide 14: Resolución en energía
Es una medida de qué tan bueno es el detector para distinguir la energía de los fotones detectados.
Depende de la combinación cristal centellador + fotodetector
Se define como:
Entre menor es la resolución en energía (más delgado es el fotopico), mejor es el detector

## Slide 15: Resolución en energía
La resolución en energía ¡depende de la energía! Si el detector sigue la estadística de Poisson tiene la forma, con K una constante (Tomado de Knoll (2010) 4ª edición, página 345):

## Slide 16: Ajuste de función Gaussiana
Función gaussiana:
f(x) = a1*exp(-(x-b1)2/2c12)
Coeficientes:
a1 = 4618
b1 = 402.1
c1 = 15.26
De aquí =15.26/2
FWHM=2.35=2.3510.79=25.36
RE=(25.35/402.1)100%= 6.3%
RE=6.3%
16

## Slide 17: Número de canales (bins) en el espectro

## Slide 18: Estructura de los espectros
18

## Slide 19: Cristal centellador + PMT

## Slide 20: Detectores de centelleo
Centellador + PMT
Centellador + SiPM array o PS-PMT
(Importante para hacer imágenes en Medicina Nuclear)

## Slide 21: Absorción fotoeléctrica
En el efecto fotoeléctrico se deposita toda la E= h
El cristal brilla proporcional a E= h
Contribuye al fotopico en el espectro
E=h

## Slide 22: Dispersión Compton: absorción completa
El fotón dispersado deposita su energía en el cristal
El cristal brilla proporcional a E=h
Contribuye al fotopico en el espectro

## Slide 23: Dispersión Compton
El fotón dispersado puede escapar
Se deposita únicamente Ee
El cristal brilla proporcional a Ee
Ee=h  h’
Continuo Compton
E=h

## Slide 24: Restrodispersión en el cristal: Hombro Compton
Se detecta al electrón Compton
Se deposita únicamente Ee=h  h’
El cristal brilla proporcional a Ee
Energía mínima del fotón dispersado (se escapa)
Energía máxima del electrón Compton
Corresponde al hombro Compton
Continuo Compton

## Slide 25: Restrodispersión en otro material (backscattered peak)
Se detecta el fotón retrodispersado
Se deposita únicamente h’
El cristal brilla proporcional a h’
Energía mínima del fotón dispersado
Energía máxima del electrón Compton
Pico de retrodispersión
Continuo Compton

## Slide 26: Rayos X de escape
Después de un efecto fotoeléctrico (o Compton) se emite un rayo X que puede escapar del cristal
El cristal brilla proporcional a EEk
Contribuye a otro pico en el espectro a una energía por debajo del fotopico
Generalmente los rayos X que escapan son de la capa K de un átomo del cristal centellador

## Slide 27: Atenuación y dispersión
Atenuación: pérdida de fotones primarios (absorción fotoeléctrica)
  Paciente
  Colimador
Dispersión: fotones que interactuaron Compton, cambió su dirección y E
Dispersión:
  Paciente
  Colimador
  Cristal centellador
Eventos buenos:
  Absorción fotoeléctrica en el cristal

## Slide 28: Ejemplos de espectros simulados
28

## Slide 29: Simulación con PENELOPE: geometría
Vista 3D
Vista 2D
Agua
Detector LYSO

## Slide 30: 99mTc (140.5 keV) en aire
E = Eph  Erayo X escape Lu
E = 140.5  54 keV
= 86 keV
E = Eph  Erayo X escape Lu

## Slide 31: 99mTc (140.5 keV) en agua
Eph = 140.5 keV
E = Eph  Erayo X escape Lu
E = 140.5  54 keV
= 86 keV
E = Eph  Erayo X escape Lu
RE=17.9%
Dispersión
Dispersión
múltiple
Ventana en E

## Slide 32: Fotones de aniquilación (511 keV) en aire
Hombro
Compton=340.1 keV
Hombro
Compton
Eph = 511 keV
EBks=170.3 keV

## Slide 33: Fotones de aniquilación (511 keV) en agua
Eph = 511 keV
Hombro
Compton=340.1 keV
Dispersión
Hombro
Compton
EBks=170.3 keV
Ventana en E
RE=10.6%

## Slide 34: Ejemplos de espectros reales
34

## Slide 35: Espectro de 137Cs
Ec=477.3 keV
662 keV
EBks=184.3 keV
RE=6.1%

## Slide 36: Espectro de 22Na
1274 keV
Ec=1061 keV
511 keV
Ec=340.1 keV
EBks=170.3 keV
EBks=212.8 keV
Umbral
RE=4.2%
RE=7.6%
La intensidad de los picos refleja:
La actividad de la fuente
La distancia fuente – detector
La eficiencia intrínseca!!

## Slide 37: Atenuación exponencial
Recordar interacción catastrófica: o el fotón atraviesa o no atraviesa el material
Para un haz delgado (geometría de haz de lápiz):
N(x) es el número de fotones transmitidos, es decir, que lograron atravesar (salir) un espesor x del material

## Slide 38: Eficiencia intrínseca
Los fotones que se quedan en el material son:
La fracción de fotones que se queda representa la eficiencia de detección de un material detector:

## Slide 39: Eficiencia del centellador
Depende del material del centellador
Depende del espesor del cristal centellador
Depende de la energía de los fotones
Recordar que:

## Slide 40: Espectro de 60Co
1333 keV
1173 keV
Ec=1118 keV
Ec=963 keV
210 keV
214 keV
RE=4.3%
RE=4.6%

## Slide 41: Espectro de 176Lu
202 keV
307 keV
30754 = 253 keV
54 keV
88 keV
RE=8.0%
RE=6.5%

## Slide 42: Calibración del detector
E=m canal+b
m = 1.61 keV/canal
b = 16.08 keV
R=0.999
RE(E)=aEb
a = 308.5
b = 0.598 keV-1

## Slide 43: Resumen
Espectroscopía gamma es importante para identificar la E de los fotones
Ayuda a distinguir y eliminar eventos no deseados
Se requieren detectores de buena resolución en energía, RE=RE(E)
Ventanas en energía – eliminación de fotones dispersados
La intensidad de los fotópicos refleja la actividad (distancia) de la fuente y la eficiencia de detección

## Slide 44: Espectroscopía gamma IEEE-NPSS School on Nuclear Instrumentation and Applications for Society
Referencias:
“Radiation Detection and Measurement”, G. F. Knoll, 4ª edición (2010)
“Physics in Nuclear Medicine”, Simon R. Cherry, James A. Sorenson, Michael E. Phelps, 4ª edición (2012)
“The Essential Physics of Medical Imaging”, Jerrold T. Bushberg et al, 4ª edición (2020)
Dr. Héctor Alva Sánchez
halva@fisica.unam.mx
Instituto de Física, UNAM

## Slide 45: Suma en cuadratura/convolución de Gaussianas
45